## Slide 1
FINAL REPORT
Template Laporan Akhir Magang
NAMA MAGANG
Dimas Anggiat
TOPIK
Arm Edge AI Wearable – Arrhythmia Atrial Fibrillation Detection
SUPERVISOR
Faudzan
STATUS
Final
Target Hardware: Grove Vision AI V2 (Cortex-M55 + Ethos-U55)

## Slide 2
1
Overview
Sistem deteksi Atrial Fibrilasi (AF) real-time berbasis sinyal PPG dari MAX30102, dijalankan sepenuhnya on-device di Grove Vision AI V2 (Cortex-M55 + Ethos-U55 NPU). Firmware C memproses sinyal mentah, lalu model 1D-CNN INT8 dieksekusi penuh di NPU untuk menekan latensi & daya pada wearable.
1
TUJUAN
Deteksi AF real-time berbasis PPG, inferensi penuh di NPU untuk latensi & daya rendah
2
SENSOR
MAX30102 (PPG, LED merah)
3
TARGET HW
Grove Vision AI V2
ICDeC — Final Report Template
3

## Slide 3
2
Background
ECG (Holter/patch) adalah gold standard, tapi tidak praktis untuk pemantauan jangka panjang — elektroda memicu iritasi dan biaya mahal. PPG optik pada wearable jadi alternatif non-invasif yang lebih ekonomis, namun pemrosesan kontinu di perangkat kecil menuntut inferensi AI dijalankan on-device (bukan di CPU) agar baterai tidak boros dan panas tidak berlebih.
Mengapa penting?
AF pemicu utama stroke iskemik; episode paroxysmal, sering tanpa gejala, sulit terekam perekaman singkat
Metrik domain
Sensitivity tinggi agar episode AF tersembunyi tak terlewat; specificity tinggi agar false alarm ditekan
Benchmark
Sensitivity & specificity > 90% (standar literatur)
ICDeC — Final Report Template
4

## Slide 4
3
Dataset & Preprocessing
PPG kontinu dipotong jadi window 10 detik (1000 sampel). Python: bandpass Butterworth orde-4 (0.5–8 Hz) + Z-score per window. On-device (firmware C): filter real-time + buffer circular 1000 sampel, lalu Z-score & kuantisasi INT8 sebelum masuk NPU.
Dataset Zenodo: ECG+PPG wrist-worn, 45 pasien suspect AF (PPG 100 Hz, ECG ref 500 Hz). Label biner/window 10s dari anotasi beat-to-beat; split GroupShuffleSplit per subjek; class imbalance via class weight + overlap 75% window AF.
Filter direalisasikan sebagai 4 tahap biquad bandpass terkaskade (koefisien untuk fs 100 Hz), dijalankan sampel-per-sampel dari sensor MAX30102 sebelum disimpan ke circular buffer.
Dataset
Subjek
Sampling rate
Label
Split
Class balance
Class weight + overlap 75% pada window kelas AF (training)
5

## Slide 5
4
Model
Arsitektur: Conv1D(64,k3,ReLU)+MaxPool2 → Conv1D(128,k3,ReLU)+MaxPool2 → Flatten → Dense(128,ReLU) → Dense(2,softmax)
• Jumlah parameter: 4.088.578
• Input shape: (1000, 1)
• Output: non-AF / AF (2 kelas)
SETUP TRAINING
Optimizer
Adam
Loss function
Sparse categorical crossentropy
Epochs
30 (EarlyStopping)
Batch size
32
Hardware training
–
Regularisasi
Dropout 50%, EarlyStopping (p=5), ReduceLROnPlateau, class weight
ICDeC — Final Report Template
6

## Slide 6
5
Results
Baseline (.keras): akurasi 69%, F1 AF 0.22 (precision 0.14, recall 0.57). Quantized (.tflite INT8): akurasi 68%, F1 AF 0.20 — penurunan tipis akibat kuantisasi INT8. Kendala utama: False Positive tinggi (~44rb) akibat rasio uji non-AF:AF ~12:1.
68%
ACCURACY
0.20
F1 / METRIK
-0.01
VS. BASELINE
ICDeC — Final Report Template
7

## Slide 7
6
Deployment — Standard Metric Summary
WAJIB. Nama kolom persis seperti di bawah, satu baris per varian model yang di-deploy. Tabel ini langsung menjadi input untuk NPU reference workload table.
Sensor | Model Arch | Input Shape | Params | MAC | Flash | SRAM | Cycles | Accuracy | Quantization
PPG | 1D-CNN | (1000, 1) | 4,088,578 | 16,628,484 MACs/batch | 3533.58 KiB | 118.83 KiB | 3,567,061 | 68% | INT8
ICDeC — Final Report Template
8

## Slide 8
6.1
Deployment Notes
Kuantisasi PTQ (TensorFlow Lite, INT8), model di-compile dengan Arm Vela Compiler untuk Ethos-U55 (64 MACs/siklus, 500 MHz, Shared SRAM). Utilisasi NPU 100% (34 operator, 0% fallback CPU); 19 operator digabung jadi satu custom op ethos-u di runtime TFLM. Flash 3533.58 KiB (QSPI eksternal), Tensor Arena ~119.2 KiB. Latency diukur via PMU pada simulasi Corstone-300 / chip Himax HX6538: 3.568.050 siklus total → ~7,14 ms/inferensi @500MHz.
Board fisik Grove Vision AI V2: sensor MAX30102 dibaca via I2C, difilter (biquad) & dinormalisasi (Z-score) di firmware C, lalu diinferensi oleh NPU Ethos-U. Hasil kelas & skor dikirim via UART/picocom pada baudrate 921600.
Kuantisasi
Toolchain
NPU utilisasi
Memory footprint
Metode ukur latency
ICDeC — Final Report Template
9

## Slide 9
7
Conclusion + Challenges
Deployment 1D-CNN untuk deteksi AF pada Ethos-U55 berhasil berjalan on-device dengan latensi sangat rendah (~7,14 ms); penurunan performa akibat kuantisasi INT8 kecil (F1 AF -0,02). Kendala utama: presisi kelas AF rendah (0,12) akibat False Positive tinggi, dipicu ketimpangan rasio data & sinyal PPG tunggal.
1
Berhasil
Inferensi on-device penuh di NPU, latensi ~7,14 ms; penurunan performa akibat kuantisasi INT8 kecil (F1 AF -0,02)
2
Kendala
Presisi kelas AF rendah (0,12) akibat False Positive tinggi — dipicu rasio data non-AF:AF ~12:1 dan sinyal PPG tunggal tanpa IMU
3
Untuk intern berikutnya
Eksplorasi ambang/kalibrasi untuk turunkan False Positive; pertimbangkan sensor IMU tambahan bila kompatibilitas dataset publik bukan prioritas
ICDeC — Final Report Template
10

## Slide 10
Terima Kasih
Pertanyaan & diskusi
ICDeC — Final Report